| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| Электрокардиограф одно/трехканальный предназначен для регистрации электрокардиограмм (ЭКГ) в ручном и автоматическом режимах двенадцати общепринятых отведений |
| Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| 1. Общие требования. |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 1.2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | наличие |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 1 год |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1. | Синхронный съем 12 отведений | наличие |  |
| 2.2. | Автоматический и ручной режим работы | наличие |  |
| 2.3. | Одновременная печать отведений | 1/1+канал ритма/3 канала |  |
| 2.4. | Диапазон измерения ЧСС | от 30 до 300 уд/мин |  |
| 2.5. | Дисплей диагональ не менее 7,2 см (2,8") (58х43 мм) | наличие |  |
| 2.6. | Дисплей графический цветной с разрешением | не менее (320х240) точек |  |
| 2.7 | Количество отведений на дисплее | 1 |  |
| 2.8 | Диапазон входных напряжений | от 0,03 до 10,0 мВ |  |
| 2.9 | Погрешность измерения напряжения в диапазоне: от 0,05 до 0,5 мВ от 0,5 до 10 мВ | ± 25 мкВ ± 5 % |  |
| 2.10 | Частота дискретизации | 4000 Гц/канал |  |
| 2.11 | Разрядность АЦП | 24 бит |  |
| 2.12 | Напряжение внутренних шумов | не более 20 мкВ |  |
| 2.13 | Выбираемая чувствительность | 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ |  |
| 2.14 | Скорость движения носителя записи | 5; 12,5; 25 и 50 мм/с |  |
| 2.15 | Защита от дефибрилляции | наличие |  |
| 2.16 | Функция определения кардиостимулятора | наличие |  |
| 2.17 | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | не менее 100000 |  |
| 2.18 | Комбинированное питание (сеть/акк) | наличие |  |
| 2.19 | Встроенный принтер | наличие |  |

Продолжение таблицы

| 2.21 | Термопринтер: разрешение -по вертикали/по горизонтали, | 8/32 точек на мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.22 | Сменная аккумуляторная батарея Li-ion | наличие |  |
| 2.23 | Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | не менее 7,4 |  |
| 2.24 | Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч | не менее 1350 |  |
| 2.25 | Время работы аккумулятора, количество ЭКГ от заряженного аккумулятора | не менее 100 |  |
| 2.26 | Время заряда аккумуляторной батареи | не более 3,5 ч |  |
| 2.27 | Ширина термобумаги, рулон | 58 мм |  |
| 2.28 | Распечатка данных: тип программы, версия, дата и время, скорость движения термобумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, таблица измеренных параметров, типичные кардиоциклы | наличие |  |
| 2.29 | Звуковая индикация сердечного ритма, отсутствия термобумаги | наличие |  |
| 2.30 | Регулировка уровня звуковых сигналов | наличие |  |
| 2.31 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтра, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги | наличие |  |
| 2.32 | Регулировка яркости подсветки дисплея | наличие |  |
| 2.33 | Встроенная память или слот для внешней карты памяти | не менее 500 ЭКГ |  |
| 2.34 | Фильтры: сетевых помех, антитреморный, дрейфа изолинии | наличие |  |
| 2.35 | Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительных | стандартная последовательность, по Кабрера, по Небу |  |
| 2.36 | Время регистрации в автоматическом режиме | 3, 4, 6, 8, 10 с и 4 RR-интервала |  |
| 2.37 | Автоматическое измерение элементов ЭКГ | не менее 9 параметров |  |
| 2.38 | Построение типичных кардиоциклов | наличие |  |
| 2.39 | Порт USB для подключения к ПК для использования программы 12-канального регистратора и архиватора для ПК | наличие |  |
| 2.40 | Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии | наличие |  |
| 2.41 | Построение ритмограммы, гистограммы, скаттерграммы при мониторировании сердечного ритма | наличие |  |
| 2.42 | Регистрация RR-граммы | не менее 10 ч |  |
| 2.43 | Автоупреждение при записи | 1, 2, 3 с |  |
| 2.44 | Печать координатной сетки | наличие |  |
| 2.45 | Автоматический старт по таймеру | от 1 до 90 мин |  |

Продолжение таблицы

| 2.46 | Степень защиты от поражения электрическим током | СF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.47 | Класс электрооборудования | II |  |
| 2.48 | Климатическое исполнение, У3 ГОСТ Р 50444-92 | соответствие |  |
| 2.49 | Габаритные размеры | не более 240х190х80 мм |  |
| 2.50 | Масса с аккумуляторной батареей без принадлежностей | не более 1,4 кг |  |
| 2.51 | Комплектация: Прибор Кабель пациента Сетевой шнур Комплект многоразовых электродов Сумка для транспортирования Комплект эксплуатационной документации Компакт-диск с программой 12-канального регистратора и архиватора для ПК Стартовый комплект расходных материалов | Наличие |  |

Гарантийное обязательство поставщика.

Гарантийное сервисное обслуживание - комплекс услуг по поддержанию поставленной медицинской техники в исправном состоянии, включающий любые виды тех обслуживания, тех диагностику и дефектацию оборудования, ремонтно-восстановительные работы, технические консультации, которые оказывает поставщик (изготовитель, исполнитель), в том числе дистанционно (в режиме онлайн, с использованием специализированных программ и оборудования, каналом передачи данных, идентифицированным баркодом или иным методом), при условии ее надлежащего использования и хранения бесплатно на срок 37 месяцев.